**泸西县中医医院医用冷藏箱采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2022-0013**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院医用冷藏箱采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2022-0013**

项目名称：泸西县中医医院医用冷藏箱采购项目

预算金额：医用冷藏箱：17000.00元。

采购需求：医用冷藏箱1台。具体规格型号详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2022年09月22日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6621879

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

**一、**医用冷藏箱

1、**有效容积**：箱内有效容积≥650L；

※2、**温度控制**:箱内温度2-8℃，微电脑控制，操作方便简洁；LED数码管显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度，观察方便；内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，温度控制精度0.1℃；

※3、整体结构：立式，对开真空玻璃门体，内外板采用喷涂钢板，有效防菌防腐蚀；

※4、**核心组件**：采用名牌压缩机及进口品牌风机，丝管式冷凝器及翅片式蒸发器，碳氢制冷剂，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；

※5、**资质认证**：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证，品牌保证，安全性更高；产品具备TUV性能测试报告；

※6、**温度均匀性**：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤1.5℃，并出具相关检测中心检测报告；

※7、**微控技术**：通过微控技术，搭配高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行，并且可选择检测温度或者仿生温度；

※8、**门体结构**：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体可实现自动关门，防止用户开门后忘记关门；

※9、**安全系统**：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

※10**、数据存储：**选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，数据可导出数据及图表格式，温湿度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

11、**数据打印**：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

12、**温度监控**：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

13、**箱内配置**：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；

14、**柜内照明**：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

15、**固定移动**：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

16、**冷凝蒸发**：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

17、**断电报警**：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

※18、**安全保障**：门体带暗锁，一套钥匙一把锁设计，保证存储物品的安全；

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）