**泸西县中医医院磁振热治疗仪、动态血压采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2023-0003**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院磁振热治疗仪、动态血压采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2023-0003**

项目名称：泸西县中医医磁振热治疗仪、动态血压采购项目

预算金额：磁振热治疗仪：18500.00元，动态血压：10000.00元。

采购需求：磁振热治疗仪2台，动态血压1台。具体规格型号详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2023年3月6日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6621879

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

**一、磁振热治疗仪**

磁振热治疗仪（一体柜式）

1、额定输入功率：370VA

★2、磁场强度范围：20mT±7mT

3、振动频率为50Hz±1Hz

★4、振动幅度为1mm(p-p)

★5、具备2种治疗模式

M1：周期3秒，振动0.4s，间歇2.6s，

M2：周期2.5秒，振动0.2s，间歇2.3s，。

★6、温度控制：开机默认为低温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃、46℃、52℃、58℃四级可调。

7、治疗定时时间0-99min，可任意设置

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行；

★9、输出通道：四通道；

10、数码管显示窗口；

11、标配四个温热导子。

12、治疗仪治疗完毕，并有峰鸣器报警提示。

★13、双温保护功能，温度高于60℃切断输出电源，并对操作按键锁定。

SC-CZ-4000型 磁振热治疗仪装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 说明 |
| 主机 | 1台 |  |
| 标准治疗块 | 2个 |  |
| 颈肩治疗块 | 1个 |  |
| 多功能治疗块 | 1个 |  |
| 使用说明书 | 1本 |  |
| 合格证 | 1个 |  |
| 保修卡 | 1张 |  |
| 熔断器 | 4只 | F5AL 250V，Φ5×20mm |
| 绑带 | 16根 |  |
| 标准布套 | 4个 |  |
| 颈肩套布 | 2个 |  |
| 多功能布套 | 2个 |  |
| 电源线 | 1根 |  |
| 安装报告 | 1份 |  |

**二、动态血压**

**一 、技术性能：**

\*1、适用于成人、小儿和新生儿。

2、可设置普通用户和动态血压两种模式。普通用户可存储300条血压测量数据；动态血压模式具有24小时以上血压、脉率监测功能，最多可存储350条测量数据。

\*3、记录盒具有数据回顾功能。回顾界面包括血压列表和血压趋势图，并可以随意切换。

4、具有可选择性的参数报警处理功能。测量参数报警范围可设置，超出报警范围提供声光报警，报警开关可设置。

\* 5、彩色TFT液晶屏显示，同步显示测量过程和结果。

\*6、可以直接在记录盒上设置测量方案，并直接在记录盒上启动动态血压测量而不需要通过分析系统对记录盒上传测量方案。

7、2节5号碱性电池可以满足设备工作48小时以上。具有电量检测和低电量报警功能。

8、采用普通USB数据线与上位机通讯，传输数据方便、快捷。

\*9、具有血压变异性分析、动脉硬化指数分析和平滑指数分析等功能。

\*10、上位机分析软件全开放、无加密，可任意安装到多台电脑上并方便后期软件免费升级。

11、丰富的报告内容任意选择打印：患者统计页、摘要统计页、动态血压总结页、彩色填充图页、条状图页，柱状图页、饼图页、频率柱状图页、拟合线页、PR/MAP/PP柱状图页、测量数据页。

12、支持网络功能，实现数据远程传输。

**二、技术参数**

**1、血压**

测量方法：示波法

测量范围：0-290mmHg

自动测量间隔： 15、30、60、120、240分钟

分辨率：1mmHg

准确度：压力±3mmHg以内

**2、脉率**

范围：40-240bpm

分辨率：1bpm

**3、显示**

2.4英寸彩色液晶屏

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）