**泸西县中医医院检验科，骨科，药剂科设备**

**紧急采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2023-0018**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院检验科，骨科，药剂科设备**

**紧急采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2023-0018**

项目名称：泸西县中医医院检验科，骨科，药剂科设备紧急采购项目

预算金额：石膏锯：1600.00元，小型炒药机：9500.00元，小型煅炉烘干机：4200.00元，医用冷藏箱：5000.00元，热牙胶充填仪：3600.00元，血小板恒温振荡保存箱：20000.00元；

采购需求：石膏锯2台，小型炒药机1台，小型煅炉烘干机1台，医用冷藏箱一台，热牙胶充填仪1台，血小板恒温振荡保存箱1台，如需使用配件请自行整理报价。具体参数详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2023年6月21日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6940686

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

**一、石膏锯**

**1、主要组成内容：主机**

**2、主要技术性能指标：**

2.1主 机1台

2.1.1输出功率：80W

2.1.2温 升：≤25℃

2.1.3输入电压：交流220V，50Hz

2.2 6档可调节

2.3 动力强大，切割迅速，安全可靠，噪音低

**3、技术数据：**

3.1空载摆频/转速：0-13000频/分

3.2空载噪声： ≤65dB（A）

**4、主要配置：**

4.1锯片：3个

4.2扳手：1个

**二、小型炒药机**

1、容量：30L

2、加热功率：6kw

3、加热源：电夹层锅

4、锅胆：4mm厚

5、电机：180W铜芯电机

6、电压：默认220V

7、锅直径：400mm

8、深度：350mm

9、设备尺寸：950\*550\*1030mm

10、设备特点：

10.1温度自由调节设置，加热均匀，拒绝糊锅。

10.2配置手摇杆，配合涡轮涡杆可实现倾斜出料。

10.3搅拌刮底干净，两侧交替搅拌。

10.4采用国标不锈钢机身。

**三、小型煅炉烘干机**

**1、性能特点**

1.1先进的结构和工艺，运用严格的检测技术和先进的科学管理制度确保产品质量。成熟的电脑板能更准确的控制和反应箱内温度和温度均衡度，降低故障率，使用寿命更长。

1.2保温隔热材料采用硅酸盐板材，保温性能显著提高，从而大大降低耗能电量。

1.3采用箱内全循环热风烘干，穿透力强，能更好的保留药材的原味原色。

1.4可设置5段控温，充分锁住有效成分。

**2、技术参数**

2.1电机功率：1.5KW

2.2层数：7层

2.3温度：30℃-150℃

2.4烘盘规格：直径30cm40目

2.5电压：220V50Hz

2.6整机体积（长\*宽\*高）：410\*410\*960mm

2.7重量：42kg

**四、医用冷藏箱**

**1、用 途：**

适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

**2、主要指标:**

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V ， 频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单门。

2.3、有效容积(L)：260。

2.4、外部尺寸（宽\*深\*高mm）：575\*583\*1690。

2.5、内部尺寸（宽\*深\*高mm）：490\*485\*1172。

2.6、净重/毛重（KG）：68/73。

\*2.7、双层透明保温玻璃门，门体配锁，底部带有调整脚。

2.8、箱体材料为PCM彩板；内壁为HIPS工程塑料。

\*2.9、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。

\*2.10、后背外挂式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。

\*2.11、箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。

2.12、3个优质钢丝浸塑搁架+1个储存吊框，存取物品更方便，且易于清洗。

\*2.13、左侧标配1个测试孔，方便用户测试箱内温度。

2.14、采用品牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。

\*2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

\*2.19、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

**3、资质：**

医疗器械生产企业许可证

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

ISO45001职业健康体系认证

医疗器械产品注册证（型号注册）

**4、服务：**

4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。

4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

**五、热牙胶填充仪**

**1、产品名称：牙胶充填仪**

**2、功能特点：**

**2.1笔式：用于根管1/3处切断牙胶：**

2.1.1进口发热系统，工作性能稳定；

2.1.2无线设计，方便操作，小巧精致，握感舒适；双向数字显示、适合左右手操作；

2.1.3加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃可以切断任何品牌牙胶尖；

2.1.4加热更快，0.5秒达200℃，可切断任何品牌牙胶尖；四秒加热限制，防止长时间加热烫伤根管；

2.1.5发热针带有隔热套，防止意外烫伤；且多角度可调，适应不同角度手术；

2.1.6发热针标配4根：0.08#55 1根、0.06#55 1根、0.04#50 1根、0.02#45 1根；小号可预弯，可选配更小发热针0.02#35；

2.1.7大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5分钟不用自动关机，充电时间4小时；

**2.2枪式：用于充填根管1/3以上：**

2.2.1进口发热系统，工作性能稳定；

2.2.2无线设计，方便操作，小巧精致，握感舒适；双面数字显示、适合左右手操作；

2.2.3加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃四种，可软化绝大多数牙胶棒；

2.2.4加热快，15秒达200℃；150℃低温待机，从待机温度加热到200℃仅需2秒，快速进入工作状态；

2.2.5枪头带有隔热套，防止意外烫伤；多角度可调，适应不同角度手术；

2.2.6注射针标配4根：0.65 23g 2根、0.55 23g 2根；

2.2.7大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5分钟不用自动关机，充电时间4小时。

**3、技术参数：**

3.1电源适配器输入：AC100-240V 50-60Hz

3.2输出：DC5V 1.5A

3.3电池：可充电锂离子电池（DC3.7V）

3.4按电击类型分类：II类（适配器）

3.5垵防电击程度分类：B型

3.6运行模式：短时运行

六、**血小板恒温振荡保存箱**

1.样式：立式。

2.层数：5层。

3.净重：65kg。

4.额定功率：197W。

5.耗电量：2.69kW.h/24h。

6.噪音值：49dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.温度范围：20～24℃。

10.振荡幅度：50±10mm。

11.振荡频率：60±5周/分钟。

12.工作方式：连续左右往复，水平振荡。

13.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

14.外部尺寸（宽\*深\*高）：522\*600\*1035（mm）。

15.内部尺寸（宽\*深\*高）：427\*360\*467（mm）。

16.外部材料：喷涂钢板。

17.内部材料：304不锈钢板。

18.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

\*19.门体数量：1扇。

\*20.门体结构：双层透明保温发泡玻璃门，内充惰性气体。

21.搁架：5层，每层可放2袋450ml血袋。

22.脚轮：4个脚轮，前置2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

\*23.冷凝器：强制风冷散热。

\*24.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

25.制冷剂：采用无氟绿色环保制冷剂。

\*26.压缩机：进口品牌恩布拉科压缩机，数量1个。

27.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现血小板储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

28.显示方式：LCD液晶显示屏，可显示箱内温度数据及各种报警信息。

\*29.温度控制：微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

\*30.报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。

\*31.报警方式：具备蜂鸣和灯光闪烁报警方式。

32.电器安全：

\*（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；

（2）密码保护功能，防止随意调整运行参数；

\*（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行；

（4）宽温度带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

33．特色功能：

（1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

\*（2）标配远程报警接口

\*（3）标配紫外线灯，可以设定消毒时间；使用方便；在门开启后，紫外线灯会自行熄灭，具有保护人体功能；

\*（4）标配热敏打印机自动打印，随时监控设备温度变化；

（5）标配独立电源开关，无需频繁插拔电源插头；

\*（6）采用进口品牌振荡滑轨设计，使用寿命长，噪音小。

34．选配件：检测孔、温度记录仪。

35．资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；

（5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。

\*36.售后质保：整机质保三年。

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）